放射诊断设备检测技术服务参数

一、检测依据：

1、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB 18871-2002

2、《放射诊断放射防护要求》GBZ130-2020

3、《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》WS76-2020

4、《辐射环境监测技术规范》HJ61-2021

5、《锥形束X射线计算机体层成像（CBCT）设备质量控制检测标准》ws818-2023

二、检测技术服务内容：

1、工作场所防护检测、辐射防护检测：依据GB 18871-2002

、GBZ130-2020、HJ61-2021相关指标进行检测

2、质量控制检测指标：见下表

3、DR设备

X 射线摄影设备通用检测项目与技术要求

| 序号 | 检测项目 | 检测要求 | 验收检测判定标准 | 状态检测判定标准 | 稳定性检测 |  | 条编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 判定标准 | 周期 |  |
| 1 | 管电压指示的偏 离 | 数字式高压测 量仪 | ±5.0%或±5.0 kV 内，以较大者控制 | ±5.0%或±5.0 kV 内，以较大者控制 | — | — | 7.1 |
| 2 | 辐射输出量重复 性 | 测量5次 | ≤10.0% | ≤10.0% | ≤10.0% | 三个月 | 7.2 |
| 3 | 输出量线性 | 相邻两档间 | ±10.0%内 | — | — | — | 7.3 |
| 4 | 有用线束半值层 | 80 kV | ≥2.3 mmAl | ≥2.3 mmAl | — | — | 7.4 |
| 5 | 曝光时间指示的偏离 | t≥100 ms | ±10.0%内 | — | ±10%内 | 三个月 | 7.5 |
|  |  | t＜100 ms | ±2 ms内或±15.0% 内，以较大者控制 | — | ±2 ms内或±15.0% 内，以较大者控制 | 三个月 |  |
| 6 | AEC重复性 | mAs或DDI | ≤10.0% | ≤10.0% | — | — | 7.6 |
| 7 | AEC响应 | 剂量法 | ±20.0%内a | ±20.0%内a | ±25.0%内a | 三个月 | 7.7 |
| 8 | AEC 电离室之间 一致性 | mAs或DDI | ±10.0%内 | ±15.0%内 | — | — | 7.8 |
| 9 | 有用线束垂直度 偏离 | 检测筒和检测 板 | ≤3.0° | ≤3.0° | ≤3.0° | 三个月 | 7.9 |
| 10 | 光野与照射野四 边的偏离 | 1 m SID，任一 边 | ±1.0 cm内 | ±1.0 cm内 | ±1.0 cm内 | 三个月 | 7.10 |
| a 与平均值比较。 |  |  |  |  |  |  |  |

DR 设备的专用检测项目与技术要求

| 序 号 | 检测项目 | 检测要求 | 验收检测 判定标准 | 状态检测 判定标准 | 稳定性检测 |  | 条编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 判定标准 | 周期 |  |
| 1 | 探测器剂量指示（DDI） | 70 kV，1 mmCu， 约 10 μGy | DDI 测量值与计算值± 20.0%，DDI 或平均像素值建立基线值 | DDI 测量值与计算值±20.0%，或基线值±20.0% | — | — | 9.1 |
| 2 | 信号传递特性 （STP） | 70 kV，1 mmCu， 5 档剂量 | R2≥0.98 | R2≥0.95 | R2≥0.95 | 三个月 | 9.2 |
| 3 | 响应均匀性 | 70 kV，1 mmCu， 约 10 μGy | CV≤5.0% | CV≤5.0% | CV≤5.0% | 三个月 | 9.3 |
| 4 | 测距误差 | 100 mm 长度 | ±2.0%内 | ±2.0%内 | — | — | 9.4 |
| 5 | 残影 | 铅块 | 不存在残影或有残影而像素值误差≤5.0% | — | 不存在残影或有残影而像素值误 差≤5.0% | 三个月 | 9.5 |
| 6 | 伪影 | 屏片密着板 | 无影响临床诊断的伪影 | 无影响临床诊断的 伪影 | 无影响临床诊断 的伪影 | 三个月 | 9.6 |
| 7 | 高对比度分辨力 | 高对比测试卡， 45°放置 | ≥90.0%厂家规定值，或≥ 80.0%（fNyquist×1.4）， 建立基线值 | ≥90.0%a | — | — | 9.7 |
| 8 | 低对比度分辨力 | 低对比度分辨力 检测模体， 约 5 μGy | 建立基线值 | 不超过 2 个细节变化 a | — | — | 9.8 |
| a 与基线值比较。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 牙科X射线诊断设备

- 牙科 X 射线设备检测项目与技术要求

| 序 号 | 检测项目 | 设备类型 | 验收检测 | 状态检测 | 稳定性检测 |  | 条编 号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 判定标准 | 判定标准 | 判定标准 | 周期 |  |
| 1 | 管电压指示的 偏离 | 口内机，口外 机 | ±10.0%内 | ±10.0%内 | ±10.0%内 | 六个月 | 11.1 |
| 2 | 辐射输出量重 复性 | 口内机 | ≤5.0% | ≤5.0% | ≤5.0% | 三个月 | 11.2 |
| 3 | 曝光时间指示的偏离 | 口内机 | ±5.0%内或±20 ms， 以较大者控制 | ±5.0%内或±20 ms， 以较大者控制 | ±5.0%内或±20 ms， 以较大者控制 | 三个月 | 11.3 |
|  |  | 口外机 | ±(5%+50 ms) 内 | ±(5%+50 ms) 内 | ±(5%+50 ms) 内 | 三个月 |  |
| 4 | 有用线束半值 层 | 口内机，口外 机 | 不低于表 E.2 规定值 | 不低于表 E.2 规定值 | — | — | 11.4 |
| 5 | 高对比度分辨 力 | 数字成像设 备 | ≥2.0 lp/mm | ≥2.0 lp/mm | ≥2.0 lp/mm | 六个月 | 11.5 |
| 6 | 低对比度分辨 力 | 数字成像设 备 | 可分辨0.5 mm 厚铝板 上 1 mm 直径孔 | 可分辨0.5 mm 厚铝板 上 1 mm 直径孔 | 可分辨 0.5 mm 厚铝板上 1 mm 直径孔 | 六个月 | 11.6 |
| 注：对于含头颅摄影功能的多合一设备，需分别检测全景扫描时和头颅摄影时的高对比度分辨力和低对比度分辨力。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 口腔 CBCT 设备检测项目与技术要求

| 序号 | 检测项目 | 验收检测 | 状态检测 | 稳定性检测 |  | 条编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 判定标准 | 判定标准 | 判定标准 | 周期 |  |
| 1 | 管电压指示的偏离 | ±10.0%内 | ±10.0%内 |  |  | 5.1 |
| 2 | 辐射输出量重复性 | ≤5.0% | — | — | — | 5.2 |
| 3 | 曝光时间指示的偏离 | ± (5%+50ms) 内 a | ± (5%+50ms) 内 a | — | — | 5.3 |
| 4 | 有用线束半值层 | 不低于表 A.2 规 定 | — | — | — | 5.4 |
| 5 | KAP 指示偏离 | ±35.0%内 | ±35.0%内 | ±35.0%内 | 六个月 | 5.5 |
| 6 | 图像均匀性 | ±10.0%内 | ±10.0%内 | ±10.0%内 | 三个月 | 5.6 |
| 7 | 高对比度分辨力 | ≥1.0 lp/mm | ≥1.0 lp/mm | ≥1.0 lp/mm | 六个月 | 5.7 |
| 8 | 低对比度分辨力 | ≤2.0 mm | ≤2.0 mm | ≤2.0 mm | 六个月 | 5.8 |
| 9 | 测距误差 | ±5.0%内 | ±5.0%内 | — | — | 5.9 |
| a 判定标准中 5%指系统显示值的 5%。 |  |  |  |  |  |  |

- 表1 放射设备

| 序号 | 装置名称 |
| --- | --- |
| 1 | 口腔放射诊疗设备（12台：CBCT3台、三合一CBCT2台、牙片机4台、DR1台、全景机2台） |

- 表2：放射人员个人剂量

| 序号 | 科室 | 人员 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 放射科 | 7 |