全自动三分类血液细胞分析仪技术参数

- 技术参数：

| 整机功能 | 白细胞三分群、23项参数、全自动、中文报告 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ★工作原理 | 电阻抗法计数，SFT法（环保型）溶血剂测定HGB |  |  |
| 性能指标 | 参数 WBC RBC HGB PLT MCV | 线性范围 0.0-99.0×109/L 0.00-9.99×1012/L 0.0-300g/L 0.0-999.0×109/L 40.0-150.0fL | 精度（CV%） ≤2.0% ≤1.5% ≤1.5% ≤4.0% ≤0.5% |
| 交叉污染率 | WBC、RBC、HGB<0.5%，PLT<1% |  |  |
| 检测参数 | WBC Lymph# Mid# Gran# Lymph% Mid% Gran% RBC HGB HCT MCV MCH MCHC RDW-CV RDW-SD PLT MPV PDW PCT P-LCR WBC三分群体积分布直方图、RBC及PLT体积直方图 |  |  |
| ★标本用量 | 抗凝全血13µl 预稀释末梢血20µl |  |  |
| 测量模式 | 全血、预稀释末梢血 |  |  |
| ★稀释模式 | 内置稀释装置 |  |  |
| 工作模式 | 双通道计数、独立的血红蛋白测量系统 |  |  |
| 分析模式 | 先进的浮动界标算法，并有人工调整分群功能 |  |  |
| 病理提示 | 有R1-R4及Rm报警提示，参数高低限警示，Ps、PL及Pm警示 |  |  |
| 排堵方式 | 智能化高压灼烧和正、反冲排堵，有不完全堵孔检测功能 |  |  |
| 工作速度 | 检测量≥60样本/小时，可24小时连续开机 |  |  |
| 结果存储 | 自动存储20000份样本的全部参数及三个直方图 |  |  |
| 故障信息存储 | 自动存储1000条历史故障信息 |  |  |
| 质控方式 | X-B、L-J等质控图，通用及专用质控品配套供应 |  |  |
| 校准方式 | 人工标定及自动标定，SFDA批准的配套校准品供应 |  |  |
| 参考值设置 | 新生儿、儿童、成年女、成年男、通用共五种 |  |  |
| ★配套物品 | 校准与质控原厂生产并获得省级注册认证，满足溯源性要求并且提供CNAS溯源性认证证明。 |  |  |
| ★显示屏 | 640×480分辨率 彩色大屏幕8.4英寸液晶彩显，同屏显示全部测定参数及三个彩色直方图 |  |  |
| 报告打印 | 内置高效热敏打印机，可选配针式打印机、多种中文报告格式任选 |  |  |
| 报告单格式 | 有中英文参数名称及专业缩写，超限报警提示，并配有正常参考值范围 |  |  |
| 工作环境 | 温度：15°C—30°C，湿度：30%-85% |  |  |
| 电源 | AC100V-240V，50HZ |  |  |
| ★厂商资质 | 江苏省有厂家直属经工商注册的服务机构，售后服务工程师不得少于10名。 |  |  |
| ★省内用户 | 江苏省内医院用户≥200家。 |  |  |