全自动电解质分析仪

招标技术规格

型号：全自动钾钠氯钙/pH电解质分析仪

- 测量指标：

| 项目 | *测量范围 | *测量精密度 |
| --- | --- | --- |
| *K | 0.50—15.00 mmol/L | CV≤1.0% |
| *Na | 30.0—200.0 mmol/L | CV≤1.0% |
| *Cl | 30.0—200.0 mmol/L | CV≤1.0% |
| *Ca | 0.10—6.00 mmol/L | CV≤1.0% |
| *pH | 6.00—10.00 | CV≤1.0% |

2、规格参数：

| 标本形式 | 血浆、血清、全血或其它组织体液 |
| --- | --- |
| *测量时间 | ≤30S（从吸样到显示测量数据） |
| *标本量 | ≥75ul |
| *数据输出 | LCD触摸液晶显示器、内置打印机 |
| 接口 | RS232C |
| 电源 | AC220V±22V，50Hz±1 Hz，120VA |
| 工作环境 | 温度5—40℃，湿度≤80% |
| 体积 | 主机390mm×270mm×408mm |
| 重量 | 主机≤11Kg |

3、产品特点：

全程计算机监控，确保高精度和稳定性

*大屏幕高清触摸屏

*24小时全自动运行检测

电极诊断功能，电极异常提示功能，电极活化预示功能

优化的液路设计

自动气泡检测

*机内自检功能

*安全环保的全封闭试剂包

*试剂量自动统计功能

*断电数据自动保持功能

完善的数据贮存、传输、查询、打印功能

质控校正程序

打印31天质控图

4、公司资质：

* 产品制造年限长

符合国家食品药品监督管理局和卫生部组织的《电解质分析仪通用技术条件》行业标准。

* 制造商注册资金600万元及以上

* 制造商通过ISO 9001及ISO 13485双重国际质量体系认证