通风排毒柜技术参数

1、外形尺寸台式：（规格：2200*1100*2350）

（规格：1500*850*2350）

2、通风柜整体采用≥1.2mm 冷轧钢板在数控加工中心制作、酸洗磷化处理后喷涂环氧树脂粉末高温烘烤固化，附着力高、表面硬度耐腐蚀性极强，外形美观。

3、内胆及导流板采用 5mm 灰色，耐酸碱有机溶剂之实验室专用抗蚀材质。带可拆卸维修孔。

4、台面采用12.7mm实芯理化板，耐腐蚀、抗冲击、易清冼。

5、控制开关采用12V液晶面板，集中控制整个电路系统。

6、上柜体带上下移门移动，铝型材配合塑料型材边框，窗口采用3块 5mm 钢化玻璃，可左右移动，采用无段平衡装置，可上下移动，自由调节高度。

7、三块导流板使处于不同高度空间的有害气体分别从不同的段区排出。通风柜以操作表面风速≥0.5m/s的速度将通风柜中的空气排出，确保无任何残留气体存在。通风效率高，排风量为≥1500m3/h，低噪声。

8、品牌风机连接排风管。

9、排风管道现场用250PVC管和铝箔管配置