超纯水系统技术参数

一、资质要求：

1.生产企业同时获有全球权威认证机构TUV Nord颁发的ISO9001:2008质量管理体系认证和CE认证

*2.生产厂家必须为高新技术企业，并能提供高新技术企业的证书

二、技术指标：

1.该设备标配由超纯水仪、模具水箱和移动取水手柄组成，具有预处理柱，陶氏反渗透膜，EDI模块，超纯柱，超滤，紫外灯，终端过滤器等模块，由自来水为进水，同时制备高纯水和超纯水

2.纯水指标：RO制水量30L/h@25℃

3.EDI制水量≥15L/h

4.超纯水指标：

4.1最高电阻率为18.2 MΩ.cm(@25℃)

4.2 TOC含量1-10ppb，标配双波长（254/185nm）紫外灯

4.3颗粒数（≥0.22μm）<1 个/ml

4.4微生物数量<1 cfu/ml

*4.5内毒素<0.001 Eu/ml，配置进口超滤组件

5.功能特点

*5.1采用5.0英寸彩色触屏控制，操作灵活方便

*5.2可选配TOC在线检测仪，实时掌握TOC动态，满足精密分析仪器用水需求

5.3全塑模具结构，主机外壳和机架为非金属材料，光泽度更好，抗冲击能力强，耐酸碱

5.4模块化设计理念，客户可自行更换耗材

5.5智能化的纯水器，具有自动判别和提示预处理柱，RO膜，EDI模块，超纯柱，超滤，紫外灯等失效报警功能，具有断水自动停机功能

5.6具有紫外灯联动控制，放水时开灯，停水时关闭，以延长紫外灯的使用寿命

5.7操作面板可显示多种参数，包含电导率／电阻率，温度，工作状态，水箱液位，定量取水及相关提示信息

5.8 0.01常数电阻率传感器，带温度自动补偿功能，精确真实测量超纯水水质，提供第三方证明材料

*5.9具有一键消毒功能，能够一键实现水箱及主机的快速消毒功能

5.10标配与主机同一品牌的30L多功能纯水水箱，圆柱形锥底设计，标配紫外灯灭菌，含泵及低位液位仪，标配空气过滤器，防止微生物进入水箱影响水质

*5.11具有带参数显示的移动取水手柄，取水灵活方便

5.12具有水箱紫外灯，保证储水水质，主机具有水箱紫外灯控制系统，有效延长水箱紫外灯使用寿命

5.13具有定质.定量取水功能，0.1－25L定量取水及任意量取水；定质取水，水质不达标将循环处理

5.14可采用脚踏开关取水，使取水方式更加灵活方便

5.15 超滤具有反冲洗功能，有效延迟使用寿命

5.16具有密码设置功能，防止非相关人员的误操作。

5.17具有更换耗材时面板按键系统排空管路功能，内部不易形成气阻现象及更换耗材次数的记录功能（自动记录1000次），保持历次更换耗材的原始档案。

5.18标配RS232标准接口，整机符合GLP标准，所有参数和数据均可自动储存或传输，实现实验室环境网络化

生物安全柜技术参数

*一、资质要求：

1.生产企业通过TÜV机构颁布的ISO13485:2003认证和ISO9001:2008认证

2.产品通过SFDA医疗器械注册证

3.产品同时具有EN12469-GS认证和NSF49认证

二、技术指标：

1.气流模式：30%外排，70%循环

2.流入气流平均风速0.53±0.025m/s，下降气流平均风速0.35±0.025m/s

*3.ULPA超高效空气过滤器，针对颗粒直径0.12um，过滤效率≥99.999%

4.安全柜出厂前使用ATI泄露扫描仪进行不少于2次的过滤器完整性测试

*5.在线实时监测并条形码显示高效过滤器的使用寿命，具有过滤器失效声光报警功能，保证实验的安全性，提供证明文件

*6.德国EBM品牌单风机设计，风速可自动调节，故障率低，噪音小，与风速传感器联动

*7.工作区和外排出风口处各配备一个高灵敏度、高精度的微风速传感器，非压差传感器，真实、实时检测风速

8.LCD液晶屏显示，可显示工作区温度、气流流速、时间、过滤膜使用寿命等系统参数

*9.温度传感器：可实时检测并显示温度，监测风机运行及操作区安全状态

10.前窗采用手动升降方式，具有安全高度高精度上、下限位，声光报警

11.工作区三侧壁板为一体化成型，304不锈钢材质，双层侧壁形成负压保护

12.整个工作台面下对应面积全部为集液槽，304不锈钢，有排污阀，方便清洗消毒

13.玻璃前窗采用倾角人性化设计，提高了操作人员在安全柜前的操作舒适性

*14、具有紫外灯预约功能，可预约紫外灯自动开启/关闭时间、灭菌时间，减少等待时间

15.前窗玻璃门采用安全钢化玻璃，具有良好的防爆、防碎及防紫外的功能

16.出厂前通过严格的压力衰减法检测：加压到500Pa，保持30min后气压不低于450Pa

17.通过严格的KI-Discus 碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子不小于1×105

18.安全性能保障：具备紫外系统、荧光灯、前窗的连锁系统；具备低风速报警功能；具备前窗位置异位报警功能；具备前窗侧壁抗扰流系统，可避免泄漏；

19.联动控制：通过专业的联动控制芯片，与净化工程的排风系统联动，可提供截止阀、风机等，并自动控制

*20.可选配与主机同一品牌的活性炭过滤器装置，且活性炭过滤装置面板能实时显示使用寿命，具有失效报警功能

21.柜内电源：双防水插座设计，插座位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便

22.具有水阀、气阀、真空阀等阀门预留孔，位于安全柜左右两侧，操作更加灵活方便

23.噪音≤63分贝

*24.外形尺寸:高度≤2130mm（最低可至2030mm）

工作区宽度≥1250mm

25.工作区间照明度： >1000 lux

二氧化碳培养箱招标参数

技术要求

  - *工作体积：≥150升，CO2浓度范围0~20%

  - * TC 热导传感器，在线检测箱体内环境二氧化碳浓度

  - *具有玻璃内门和可选纯铜内壁，可选多个气密性小内门

  - *温度控制范围：高于室温3℃～55℃；温度控制精度 （时间）：±0.1℃；温度均一性: ±0.5℃

  - *当开门后自动开启底盘加热系统，快速恢复湿度

  - *90度湿热灭菌程序，独立认证机构检验证实可有效地针对常见污染物，包括枯草杆菌、嗜热杆菌、肠球菌、大肠杆菌、假单胞菌、葡萄球菌等

  - *温度探头、气体探头均在位灭菌

  - *具有程序自检功能

  - *具有一键式CO2浓度探头自校准

  - *触摸屏，可中文显示、可显示温度、二氧化碳浓度、氧气浓度、可视报警信息、水位提醒

  - 用户编程上下限可跟踪温度、二氧化碳浓度报警

  - *操作日志数据记录的设定范围可在10秒~3600秒之间，如3分钟记录一次的条件下，可自动记录半个月全部操作日志

  - *触摸屏可设置操作界面自定义密码，设置提醒消毒、维修、更换配件

  - *通讯接口为RS232接口，可选配USB接口

  - 可选红外线CO2气体探测器

  - *可选CO2双气瓶自动转换

  - *可选氧气浓度控制范围：1-21%或5-90%

  - *具有医疗器械注册证

  - *原装进口

- 法定代表人授权委托书

徐州市口腔医院总务科：

_______________________系中华人民共和国合法企业，特授权______代表我公司（单位）全权办理针对______________的投标、参与开标、评标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同，但质疑、投诉事项除外。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名：         性别：       电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

附：

法定代表人身份证件复印件

被授权代表身份证件复印件

承诺书

（投标人名称）在此承诺：

本公司对本项目_________________所提供的产品均为原厂全新合格产品，保证所递交的投标文件所反映的内容全部真实可靠，否则将承担由此引起的一切后果和相应的法律责任。

投标人（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：